| 索引号 | 003245425/201909-00024 | 组配分类 | 招标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2019-03-04 00:00 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 生物安全柜检测询价,招标采购公告 |
| 信息来源 | 市卫健委 | 主题导航 | 卫生、体育 / 其他 / 公告 |
| 信息名称 | 关于生物安全柜检测询价公告 | 内容概述 | 关于生物安全柜检测询价公告 |

## 关于生物安全柜检测询价公告

宣城市疾病预防控制中心现就实验室生物安全柜检测进行公开询价，欢迎具有相关资格和能力的企业前来报名参加。

请各参加报名企业于2019年3月8日17时前将报价清单及相关文件壹式贰份密封加盖公章后寄/送我中心（以邮戳时间为准）。我中心将根据报名情况公开询价，以最低价确定中标商。

地址：宣城市疾病预防控制中心检验科（安徽省宣城市薰化路桂花园）

联系人：唐俊   联系电话：0563-3392538

附件：生物安全柜检测询价相关要求

宣城市疾病预防控制中心

2019年3月4日

附件

生物安全柜检测询价相关要求

一、须知

凡标注（“★”）号的条款为重要相关技术参数和要求，投标文件中对标注（“★”）号的重要条款不响应或任何的不满足，将导致废标。

对标注（“★”）号的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，无技术资料支持的，将可能导致其投标被拒绝。

二、具体要求

（一）资格证明

投标单位编制的投标文件中须包含以下资格证明文件复印件，原件备查。

1.★检测资质：需要同时提供生物安全柜检测和生物安全柜维护资质认定书（复印件须加盖公章）。

2.★投标单位

（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一的营业执照（复印件须加盖公章）；

（2）法定代表人身份证（复印件须加盖公章）；

（3）提供近三年内生物安全柜检测、维护经历及证明，包括生物安全柜检测报告（复印件须加盖公章）；

（4）提供在政府采购近三年内无因经营中违法违规、无骗取中标、无严重违约、无重大安全及质量问题等记录（复印件须加盖公章）；

（5）本项目不接受联合体投标，不允许分包。

（二）投标报价

投标报价应以人民币为结算单位（含税），并包括检测期间发生的全部费用。

投标单位应按检测需求的要求逐项报价。报价包括与该需求有关的全部费用。投标总价应为各分项合计价格之和。

投标单位应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标单位漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标单位自行负责。

投标单位对每项内容的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

投标单位应先充分了解本招标文件的所有内容，并结合投标单位对本招标项目的理解，认真阅读分析本项目相关条款及任何其他足以影响报价的情况，在投标报价中考虑，任何因忽视或误解而导致的索赔或服务时间延长等申请将不获批准。

本次投标报价若明显高于市场价格，此标作废。

（三）★检测要求

检测周期：签订合同后7个工作日内完成。

检验工作完成后10个工作日内出具有CMA和/或CNAS的标识的正规格式报告，报告至少应包含检测过程中的原始的数据及《Ⅱ级生物安全柜》（YY0569-2011）及《医用Ⅱ级生物安全柜核查指南》（YYT1540-2017）要求的所有内容。对检验不合格的生物安全柜，检验报告中予以说明，注明不合格指标。

对检测的每台生物安全柜分别出具检测报告。

对检测不合格的生物安全柜，在维修后，由原投标单位予以再次免费检验。

检测地点：安徽省宣城市薰化路桂花园宣城市疾病预防控制中心实验室。

（四）★付款方式和条件

付款方式：招标人收到检测记录和检测报告后，10个工作日内支付合同总价款总额的100%。

（五）检测仪器需提供的资料

投标单位使用的检测仪器技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：

照度仪、风速仪、高效过滤器检漏仪等检测仪器SOP和记录；

照度仪、风速仪、高效过滤器检漏仪等检测仪器的检定合格证（复印件须加盖公章）；

★以上资料中检测记录（原件）和检定合格证（复印件加盖公章）在检测完成后须提供一份交招标方存档。

三、技术要求

（一）总体要求

投标单位应保证所提供的检测方法必须是当前现行的国家标准或国际标准。

投标单位须在投标文件中列出所用检测仪器的品牌、型号和规格等。

本章技术要求仅为对产品的一般要求，投标单位应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供产品技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标单位认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

检测人员必须经过专业培训，并获得相应资质。

（二）设备名称、型号、厂商一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ级生物安全柜 | BHC-1300ⅡA/B3 | 苏净集团安泰公司 |
| 2 | Ⅱ级生物安全柜 | BHC-1300ⅡA/B3 | 苏净集团安泰公司 |
| 3 | Ⅱ级生物安全柜 | BSC-1500ⅡB2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 4 | Ⅱ级生物安全柜 | CLASSⅡ A2 | Thermo |

（三）相关技术参数和要求

| 序号 | 项目 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 《Ⅱ级生物安全柜》YY0569-2011 《医用Ⅱ级生物安全柜核查指南》YYT1540-2017 |
| 2 | 噪声 |
| 3 | 照度 |
| 4 | 振动 |
| 5 | 下降气流速度 |
| 6 | 流入气流速度 |
| 7 | 气流模式 |
| 8 | 高效过滤器完整性 |

四、评标方法

根据各投标单位在规定时限内提交的投标文件，我中心将组织有关专家进行集中评审，采取符合采购参数需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的排序。

我中心将电话通知第一成交供应商；若该供应商放弃中标资格，将递补第二成交供应商，依次类推，最终中标结果将在宣城市卫生健康委网站进行公告。

注：本要求的最终解释权归招标单位所有。

宣城市疾病预防控制中心

2019年3月4日